需求规格说明书

溶液导电性相对比较实验

树莓派电化学设备应用开发 · 首个 MVP 实验

文档编号：EXP-EC-001

版本：v0.2（电导率 I–V 测量路线修订）

日期：2026-08-22

适用阶段：硬件台架验收、软件开发、实验验证与项目申报

目标读者：项目负责人、硬件开发、固件开发、数据处理与实验执行人员

# 0. 决策摘要

基线决定：首版以“可靠相对比较”为交付目标：保存实际温度下电导率 κ(T)，主报告给出25°C参考电导率 κ25、排序、相对倍数和可分辨性。NaCl浓度梯度用于验证采集—判稳—拟合链路；低于系统定量下限的蒸馏水和蔗糖水只报告“低导/不可可靠区分”，不得输出虚假精确值。

路线修订：不使用现成电导率模块作为正式测量链。系统对导电池电极施加受控交流或双极性激励，同步采集电极电压、电流和温度；经电气通道校准计算G，再以标准液标定Kcell得到κ(T)，最后按经验证的模型换算κ25。量程、精度、二/四电极拓扑、激励频率与电流检测方式均由台架证据冻结。

# 1. 目的、范围与边界

## 1.1 文档目的

本规格书把实验目标转化为可实现、可测试、可追溯的工程要求，覆盖测量量、量程与精度、采集率、校准、数据处理、拟合、风险、硬件模型及实验模板。它既是软件开发输入，也是硬件台架验收与实验报告生成的共同依据。

## 1.2 首版实验组成

| 工作包 | 对象 | 主要输出 | 定位 |
| --- | --- | --- | --- |
| A：不同溶液相对比较 | 蒸馏/去离子水、自来水、同批水配制的蔗糖液、NaCl溶液 | 排序、相对倍数、不可分辨提示 | 核心演示 |
| B：NaCl浓度梯度 | 空白 + 2/4/6/8/10 mmol/L NaCl，每水平≥3次独立重复 | 线性/备选模型参数、残差与有效区间 | 拟合验证 |
| C：硬件台架验收 | 认证标准液、温度点、10 min连续通信 | 误差、重复性、漂移、丢帧率 | 投用门槛 |

## 1.3 明确不在首版范围

- 不把TDS、盐度或未知溶液浓度作为EC读数的唯一反演结果；电导率不能唯一识别离子种类。

- 不覆盖海水、浓盐水或超过 I–V 链路已验证工作区的样品；扩大量程必须重新设计电流量程、激励、导电池并完成低中高点校准。

- 不进行法定计量、环境合规或高纯水绝对电导率声明；低于10 μS/cm的准确测量需要专用低导方法、洁净/流通测量和适配探头。

- 不把 ADS1256 的24位分辨率等同于系统24位有效精度；系统精度由电极/导电池、激励、电压与电流通道、同步/相位算法、温度、Kcell 校准和操作共同决定。

# 2. 测量量与术语定义

| 测量/派生量 | 符号 | 单位 | 定义与用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电极电压 | U | V | 电极两端经通道换算的原始电压；永久保存 |
| 回路电流 | I | A | 经采样电阻或TIA换算的原始电流；永久保存 |
| 温度 | T | °C | 温补、稳定判据和质量控制；永久保存 |
| 电导 | G(T) | S | 由经验证的U/I算法得到；保留算法与激励版本 |
| 实际温度电导率 | κ(T) | μS/cm | Kcell·G(T)；校准层结果，可重算 |
| 25°C参考电导率 | κ25 | μS/cm @25°C | 由经验证的温补模型得到；排序与拟合主量 |

κ25 = κ(T) / [1 + α(T − 25)]

α为温度系数（1/°C）。NaCl在25°C附近可暂取0.020/°C，但不同溶液体系的温度系数不同；混合样品比较优先控温到25.0±0.5°C，并同时保留κ(T)、T、κ25、补偿模型和α。EPA Method 120.1要求优先在25°C测量，否则换算并报告到25°C，同时指出温度变化与温度校正是主要潜在误差源（来源[1]）。

# 3. 测量链路框架与职责边界

受控交流/双极性激励 → 导电池电极 → 电压通道 U + 电流通道 I → ADC/ESP32 → 树莓派：G=I/U → κ(T)=Kcell·G → 温度补偿 → κ25

图1  修订后的电极 I–V 测量与计算链

## 3.1 推荐 I–V 测量链路

导电池电极 → 受控交流/双极性激励 + 电压/电流模拟前端 → ADC → ESP32-S3 → USB CDC串口 → 树莓派5。ESP32负责激励与采集时序、温度读取、帧校验、序号、单调时钟和缓存；树莓派负责通道校准、G/κ(T)/κ25计算、编排、图表、判稳、统计、拟合、存储和报告。算法也可下沉固件，但原始U/I/T必须上传并可追溯。

## 3.2 模拟前端与采样要求

I–V 链路必须采用受控交流或双极性激励，不得以GPIO或未验证的直流长期激励电极。电压通道与基于采样电阻/TIA的电流通道须具有限流、钳位、滤波和量程保护，再由ESP32 ADC或ADS1256采样。起步内部采样可取10–20 SPS，但最终速率必须结合激励频率、同步/相位算法、噪声和稳定性台架确定；高位数不能修复极化、相位误差、错误Kcell或温补模型。

## 3.3 数据接口最低协议

| 类别 | 最低字段/约束 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 帧标识 | schema_version、device_id、firmware_version | 可追溯 |
| 时序 | seq_no、timestamp_utc、monotonic_ms、device_uptime_ms | 发现丢包、重启和校时跳变 |
| 测量 | voltage_raw_v、current_raw_a、temperature_raw_c、conductance_s、kappa_t_us_cm、kappa_25_us_cm | Raw/Calibrated/Derived 分层且可回算 |
| 配置/状态 | sensor_path_id、range_id、excitation_frequency_hz、excitation_amplitude_v、state、quality_flags、calibration_id | 激励、量程、异常和校准关联 |
| 传输 | UTF-8 JSON Lines或定长二进制；CRC/校验和；有效率≥1 Hz | 首版优先USB，Wi-Fi仅作可选 |

# 4. 指标表与验收口径

精度口径：必须分别预算电压通道、电流通道、同步/相位算法、Kcell、标准液、温度补偿和重复装夹；不得以 ADC 位数或单个器件规格替代系统示值误差。

| 指标 | 规格 | 级别 | 验收方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主输出 | U/I/T原始量；G、κ(T)、κ25可追溯 | 强制 | 字段、公式与报告检查 |
| 硬件工作区 | 由U/I量程、导电池与标准液台架确定 | 强制 | 精密阻抗 + 低中高标准液 |
| 首轮目标工作区 | 覆盖预定NaCl梯度和1413 μS/cm中点 | 目标 | 样品预测 + 标准液夹持验证 |
| 低导区 | <实测LOQ，仅定性 | 强制 | 空白SD、污染、量程与线性下限 |
| 显示分辨率 | 不得高于有效分辨率；随量程配置 | 强制 | 噪声/重复性与UI检查 |
| 温度范围 | 10–40°C | 强制 | 15/25/35°C三点检查 |
| 温度分辨率/准确度 | 0.1°C / ±0.5°C；目标±0.3°C | 强制/目标 | 与参考温度计比较 |
| 系统示值误差 | 首轮目标≤±5%读数；最终由误差预算冻结 | 条件放行 | 独立标准液与盲样 |
| 重复性 | n≥3：CV≤2%；低导区按实测SD | 目标 | 独立重新浸入/取样 |
| 可判别差异 | ≥10%且≥3倍合并SD；否则报不可区分 | 强制 | 样品汇总统计 |
| 原始采集率 | 与激励/同步算法匹配；起步10–20 SPS | 条件 | 波形、相位和噪声台架 |
| 结果输出率 | 最低1 Hz，目标2 Hz | 强制/目标 | 10 min连续帧统计 |
| UI刷新率 | 1–2 Hz | 目标 | 交互检查 |
| 稳定识别 | 20 s窗，连续3窗通过；超时180 s | 强制 | 回放测试与实液测试 |
| 实验前后漂移 | 中点标准目标≤3%，5%为失败阈值 | 强制 | 前后核查 |
| 数据完整性 | 30 min无未解释丢帧；U/I/T和配置完整 | 强制 | 序号、时钟、SQLite与导出核查 |
| 异常检测 | 饱和、欠量程、开短路、温度无效、校准过期 | 强制 | 故障注入 |

## 4.1 I–V 测量链误差预算

| 误差项 | 主要来源 | 必须提供的证据 |
| --- | --- | --- |
| 电压通道 | 增益、零点、噪声、输入保护和ADC非线性 | 精密电压/阻抗扫描与重复性 |
| 电流通道 | 采样电阻/TIA公差、增益、零点、量程与饱和 | 精密负载的低中高点与开短路测试 |
| 同步/算法 | U/I不同步、相位、RMS/幅值/复导纳方法差异 | 已知阻抗与波形回放 |
| 导电池 | 电极几何、极化、浸深、气泡、污染、接触阻抗 | 标准液、多次重装/重浸与前后核查 |
| Kcell/标准液 | 标准液不确定度、温度表、拟合残差与漂移 | 低中高标准、批次CoA和校准记录 |
| 温度补偿 | 温度示值、α/查表模型失配、空间温差 | 15/25/35°C及样品适用性验证 |

结论：在精密阻抗、电气通道、标准液、重复性和温补台架数据出现前，不能保证2/4/6/8/10 mmol/L NaCl相邻梯度全部可分，也不能保证蒸馏水、蔗糖水和低电导自来水的严格排序。

# 5. 校准、核查与量程放行方案

## 5.1 校准策略

当前MVP采用“精密阻抗校电压/电流通道 + 低中高标准液标定/核查Kcell + 实验后漂移检查”的闭环。1413 μS/cm 可作为中点，但不能单独放行低端、高端或温补；标准应夹持预期样品范围，核查偏差超过5%时进入QC_HOLD并重新校准。

电导：G(T)=I/U（RMS、同频幅值或复导纳方法须在硬件冻结时明确）

电导率：Kcell=κref(T)/Gstd；κ(T)=Kcell·Gsample；再按经验证模型换算κ25

去离子水不作为0 μS/cm校准液。低电导水真实值不为零，且暴露空气后会受CO₂和痕量污染快速改变；低于10 μS/cm的标准更适合核查而非普通静态校准（来源[3][5]）。

## 5.2 每次实验校准SOP

- 确认导电池/电极、激励、AFE/ADC、固件、通道校准、Kcell 与温补模型版本；检查电极洁净、无盐析、油膜和气泡。

- 标准液、探头和温度传感器在同一环境平衡，优先达到25.0±0.5°C；若不在25°C，必须使用该批标准液CoA/瓶签温度表。

- 记录标准液厂家、批号、证书值/不确定度、有效期、开瓶日期及实际温度。

- 用DI水冲洗后吸去残液；用少量标准液预润洗洁净校准杯和探头，废弃预洗液。

- 加入新鲜1413 μS/cm标准液；固定浸深、杯壁/杯底间距，排除气泡；稳定后记录不少于30 s。

- 执行电气通道核查与Kcell标定，保存原始U/I/T、激励设置、标准液批次、校准前后结果和RSD；不得只保存最终系数。

- 换新鲜1413等分液做过程核查：目标98%–102%，条件放行限95%–105%。同一标准只能证明过程一致性，不能代替独立量程QC。

- 用84/100/147 μS/cm做低点核查；需要扩展到1400 μS/cm以上时，再用2.764–5.000 mS/cm认证标准核查。标准应尽量夹持样品范围。

- 按低导到高导顺序测样，样品间DI水冲洗并以待测液润洗；用过的标准液和样品不得倒回原瓶。

- 实验结束重测1413标准：前后漂移≤3%通过，3%–5%警告复核，>5%本批QC失败并重校/重测。

## 5.3 校准频率与触发条件

| 频率/触发 | 动作 |
| --- | --- |
| 每个实验日/每次上电 | 电气零点/量程自检；中点标准核查；原型阶段默认完整Kcell校准 |
| 每批样品结束 | 中点标准漂移核查；高盐样品后增加空白、冲洗和电极状态核查 |
| 立即重校 | 电极清洗/拆装/更换；导电池几何、激励、采样电阻/TIA、ADC/AFE、量程、固件或算法改变；QC失败 |
| 稳定运行后 | 连续≥10次实验合格后可评估延长完整校准周期；每次使用前仍核查 |
| 至少每6个月 | 复核Kcell、电气通道、参考温度计和标准液体系；周期由漂移数据再冻结 |

## 5.4 温度补偿验证

使用标准液在约15/25/35°C测试，按CoA温度表获得κref(T)，检查U/I计算、温度读数、κ(T)与补偿后κ25。三点补偿偏差目标≤3%，任何一点>5%则禁止自动温补。固定2%/°C只作为经验证范围内的NaCl近似，不套用于KCl证书值，也不无条件套用于蔗糖液/自来水。

# 6. 数据处理流程与状态机

BOOT → WARMUP → CALIBRATION/CAL_CHECK → RINSE → BLANK/MEASURE → STABILIZING → STABLE_CAPTURE → RESULT → RINSE_CHECK → NEXT_SAMPLE → END_CHECK → COMPLETE

任何异常进入QC_HOLD或FAILED，但已采集原始数据不得删除。稳定性和持续时间只使用monotonic_ms；UTC时间用于跨设备追溯。

## 6.1 处理步骤

| 阶段 | 处理 | 约束/输出 |
| --- | --- | --- |
| 1 采集 | 按激励同步采集U/I，1–2 Hz输出结果；同时采集T | 原始记录只追加、不可覆盖 |
| 2 完整性 | 检查序号、时间、重启、缺失、U/I饱和、开短路、温度无效和量程切换 | 异常点标记，不静默删除 |
| 3 电气/导电池校准 | 应用U/I通道校准；计算G和κ(T)=Kcell·G | 原始U/I/T不覆盖；算法与calibration_id可追溯 |
| 4 温度补偿 | 按记录的模型由κ(T)、T计算κ25 | 模型、参数、温区和版本必须保存 |
| 5 判稳 | 20 s滑窗，连续3窗通过 | 见6.3默认判据 |
| 6 稳定采集 | 判稳后继续≥30 s且≥20个有效点 | 代表值用中位数；同时报均值/SD/MAD |
| 7 独立重复 | 每样品≥3次重新取样或重新浸入 | 连续时间点不能冒充独立重复 |
| 8 汇总 | 均值、SD、CV、95%CI、排序、相对倍数、不可分辨标记 | 参考样不得接近零 |
| 9 拟合 | 仅NaCl梯度；比较候选模型并检查残差 | 不外推、不默认过原点 |
| 10 QC | 前后空白、前后标准、漂移、携带污染、通信完整性 | 输出PASS/WARN/FAIL及原因 |

## 6.2 自动稳定判据（初始默认值）

以最近20 s、至少20个1 Hz有效点为窗口；设备标记无效、过量程、缺失和时间异常的数据不进入统计，但保留原始记录。对候选窗口做Hampel异常标记，异常点比例不得超过10%。

P95 − P05 ≤ max(0.01·m, 3r)

|b|·W ≤ max(0.005·m, 3r)

其中m为窗口中位数，r为实际有效分辨率，b为稳健斜率，W=20 s。同时要求温度跨度≤0.2°C、无量程切换/重启/未解释丢包，连续3个窗口通过。180 s未稳定则输出TIMEOUT_UNSTABLE，不自动生成代表值。上述数值是工程初值，必须用标准液与实液噪声回放调参。

## 6.3 排序和相对倍数

Ri = mean(κ25,i) / mean(κ25,ref)

参考样预先指定为中等非零电导样（建议10 mmol/L NaCl或稳定自来水样），不得用蒸馏水/空白作分母。只有当两组差异≥10%且≥3倍合并SD时才给出严格排序；否则显示“当前系统无法可靠区分”。

# 7. 拟合目标、候选模型与输出

## 7.1 实验设计

首轮采用同批DI水和同一NaCl母液配制空白及2/4/6/8/10 mmol/L六个水平，每水平≥3个独立重复。浓度点应保持在实测量程内；可按升序、降序、随机顺序分成三个重复块，以暴露携带污染和漂移。对NaCl梯度可计算κnet=κsample−κblank，但必须同时报告未扣空白值。

| 模型 | 形式 | 目标参数/统计量 | 使用条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 经验线性（主模型） | κ25 = β0 + β1c | β1灵敏度、β0背景；95%CI、R²、调整R²、RMSE、MAE | 默认保留截距；残差无系统曲率时采用 |
| B Kohlrausch启发式（物理备选） | κ25 = κblank + Λ0c − Kc^(3/2) | κblank、Λ0、K及CI | 稀强电解质；参数为模型估计，不冒充高精度物性 |
| C 经验二次（区间备选） | κ25 = β0 + β1c + β2c² | β0、β1、β2及CI | 仅在线性残差呈曲率且预测明显改善时启用；禁止区间外外推 |

## 7.2 模型选择与验收

- R²仅作辅助指标；初始目标R²≥0.98，但高R²不能替代残差检查。

- 必须输出残差图、最大绝对/相对残差、RMSE、MAE、AICc和按浓度水平留一交叉验证RMSE。

- 线性模型残差不得出现明显弧形或单向趋势；标准化残差原则上|z|<3，拟合区间内dκ/dc>0。

- 只有非线性模型ΔAICc>4或交叉验证RMSE改善约20%以上，且残差结构确有改善时，才替代线性模型。

- 默认不强制过原点。仅在独立空白校正、截距与0相容且约束不恶化残差时允许。

- 模型必须输出有效浓度范围和allow_extrapolation=false；区间外只显示“不支持预测”。

# 8. 实验模板定义

## 8.1 模板字段组

| 字段组 | 最低字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| experiment | experiment_id、title、operator、location、started_at_utc、objective | 实验身份与目的 |
| measurand | primary、unit、reference_temperature_c、retain_raw_u_i_t | 测量量定义 |
| instrument | cell/electrode/excitation/AFE/ADC/controller ID、range、firmware | 硬件与版本追溯 |
| calibration | channel_gain_offset、shunt/TIA、Kcell、standard/lot/expiry/CoA、temperature_model、pre/post limits | 校准与核查 |
| design | replicates、sample volume、immersion depth、stirring、temperature tolerance | 实验条件控制 |
| samples | sample_id、type、composition、concentration、preparation_record_id | 样品与配制 |
| acquisition | U/I/T raw rate、result rate、timestamp fields、immutable raw flag | 采集与完整性 |
| processing | stability、outlier、representative statistic、display filter | 处理参数版本化 |
| quality_control | replicate limits、standard/blank checks、ranking rule、manual override | 放行规则 |
| modeling | candidate models、weighting、cross-validation、CI、extrapolation | 拟合策略 |
| outputs | raw CSV、event log、plots、summary、fit、residual、QC report | 交付物清单 |

## 8.2 JSON模板骨架

{
  "schema_version": "2.0.0",
  "experiment": {
    "experiment_id": "EXP-EC-001",
    "title": "不同溶液导电性相对比较",
    "operator": "",
    "started_at_utc": ""
  },
  "measurand": {
    "primary": "specific_conductance_25c",
    "unit": "uS/cm",
    "reference_temperature_c": 25.0,
    "retain_raw_u_i_t": true
  },
  "instrument": {
    "sensor_path_id": "EC_IV_CELL_01",
    "cell_id": "",
    "electrode_topology": "TBD_2_OR_4_ELECTRODE",
    "controller_id": "",
    "adc_id": "",
    "firmware_version": ""
  },
  "excitation": {
    "waveform": "bipolar_or_ac",
    "frequency_hz": null,
    "amplitude_v": null,
    "range_id": ""
  },
  "calibration": {
    "calibration_id": "",
    "voltage_gain": null,
    "voltage_offset_v": null,
    "current_gain": null,
    "current_offset_a": null,
    "cell_constant_per_cm": null,
    "standard_lot": "",
    "temperature_model": "validated_model_required"
  },
  "design": {
    "independent_replicates_per_sample": 3,
    "target_temperature_c": 25.0,
    "temperature_tolerance_c": 0.5
  },
  "acquisition": {
    "raw_fields": ["voltage_raw_v", "current_raw_a", "temperature_raw_c"],
    "calibrated_fields": ["conductance_s", "kappa_t_us_cm"],
    "derived_fields": ["kappa_25_us_cm"],
    "raw_rate_hz": 20.0,
    "result_rate_hz": 1.0,
    "raw_immutable": true
  },
  "processing": {
    "stability_window_s": 20,
    "consecutive_pass_windows": 3,
    "stable_capture_s": 30,
    "timeout_s": 180,
    "representative_statistic": "median"
  },
  "modeling": {
    "candidate_models": ["linear", "kohlrausch", "quadratic"],
    "force_zero_intercept": false,
    "allow_extrapolation": false
  }
}

# 9. 硬件初步确认与条件放行

| 部件 | 结论 | 说明/动作 |
| --- | --- | --- |
| 树莓派5 8GB | 通过 | 负责本地服务、数据库、G/κ/温补、图表、拟合和报告 |
| ESP32-S3-N16R8 | 通过 | 负责激励/采集时序、时间戳、缓存、质量标志与USB传输 |
| 现成EC模块 | 退出正式路线 | BA121S/CM2仅作历史或对照，不作为原始真值 |
| 导电池/电极 | 待台架选型 | 二/四电极、材料和几何由极化、量程与重复性决定 |
| 1413 μS/cm标准液 | 通过（中点） | 用于Kcell中点核查；不能单独证明低端、高端或温补 |
| 低点标准液 | 需补充 | 决定低量程LOQ、Kcell线性与低点放行 |
| 中高点标准液 | 按目标工作区补充 | 与中点共同夹持预期样品范围 |
| ADS1256 | 候选/需验证 | 用于电压/电流采集；验证噪声、带宽、同步、基准与保护 |
| DAC + 电压/电流AFE | 必需/待设计 | 受控交流或双极性激励；采样电阻或TIA测流；限制极化与饱和 |
| DS18B20或参考温度计 | 必需 | 温度应代表导电池附近溶液，并完成独立校准 |
| 固定夹具、独立烧杯、接水盘 | 强制 | 固定浸深、离壁距离、排泡与液电隔离 |

## 9.1 电极 I–V 测量链台架门槛

| 测试 | 通过门槛 | 不通过处置 |
| --- | --- | --- |
| 精密阻抗/电气通道 | U/I低中高点误差、噪声、相位/算法满足首轮误差预算 | 调整AFE、量程、采样或算法 |
| 开短路/饱和 | 故障可检测并置quality_flags，不损坏采集链 | 整改保护与范围检查 |
| 标准液/Kcell | 低中高独立标准偏差目标≤5%，残差无系统趋势 | 缩小工作区、重做电极/激励或校准模型 |
| 重复性 | 每标准10次；CV目标≤1%，并通过重新浸入重复 | 排查气泡、夹具、电极、温度与噪声 |
| NaCl五档 | 3次独立重复；均值单调；相邻差≥3倍合并SD | 减少档位、拉大间距或更改工作区 |
| 温补 | 15/25/35°C补偿后目标≤3%，任何点≤5% | 关闭自动温补并控温测量 |
| 漂移 | 实验前后中点标准≤3%；>5%失败 | 本批QC_HOLD并重校/重测 |
| 连续链路 | 30 min U/I/T→κ25→WS→SQLite→Web 连续，无未解释丢帧 | 修复时序、协议、缓存或数据库链路 |

# 10. 风险分析

| 风险 | 等级 | 后果 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电流量程/TIA不匹配 | 高 | 欠量程、饱和或噪声放大 | 精密负载台架；分档量程；饱和/欠量程标志 |
| U/I增益、零点或ADC非线性 | 高 | G与κ产生系统偏差 | 逐通道校准；保存系数与原始值；独立阻抗核查 |
| 同步/相位/波形算法错误 | 高 | I/U比值失真 | 同步采样或明确同相方法；已知阻抗和波形回放 |
| 直流激励与电极极化 | 高 | 漂移、气泡、损伤 | 受控交流/双极性激励；扫频/扫幅；限制电流 |
| Kcell随几何/浸深/气泡变化 | 高 | 绝对比例与重复性错误 | 固定夹具、容器、电极ID、重新浸入重复与前后标准 |
| 温度补偿模型错误 | 高 | 排序/拟合偏差 | 控温优先；保存κ(T)/T；按溶液验证α或温度表 |
| 交叉污染 | 高 | 低导样品虚高 | 低到高；独立杯；DI冲洗+样品润洗；前后空白 |
| 低导水吸收CO₂ | 高 | 空白随时间上升 | 现配、加盖、快速测量；低于LOQ不报绝对值 |
| 糖水背景离子 | 中高 | 错误解释“糖导电” | 同批DI水；说明读数主要反映杂质离子 |
| NaCl配液误差 | 中 | 拟合斜率偏差 | 母液称量/定容、逐级稀释、记录纯度与器具 |
| 连续点冒充独立重复 | 高 | 低估不确定度 | 至少3次重新取样/浸入；时间点只用于判稳 |
| 只看R²/强制过原点 | 中高 | 掩盖非线性与空白 | 残差、CV、AICc并用；默认保留截距 |
| Wi-Fi/USB丢包与时钟跳变 | 中 | 曲线断点、斜率错误 | 序号+单调时钟+本地缓存；首版优先USB |
| 电导率链与三电极混线 | 中高 | 范围失控、验收边界不清 | 独立里程碑、接口和安全评审 |
| 液体接近裸板 | 高 | 短路与安全风险 | 安全低压、电子/液体分区、外壳、接水盘 |

# 11. 需求条目与验收矩阵

| ID | 需求 | 级别 | 验收证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-M-001 | 系统必须保存原始U/I/T，并可追溯计算G、κ(T)和κ25 | 强制 | 导出字段、公式回算与版本检查 |
| REQ-M-002 | 系统必须标记已验证范围、LOQ与过量程 | 强制 | 边界输入测试 |
| REQ-C-001 | 每次结果必须关联calibration_id及标准液批次 | 强制 | 数据关联测试 |
| REQ-C-002 | 校准后、批末标准核查必须形成PASS/WARN/FAIL | 强制 | 标准液流程测试 |
| REQ-D-001 | 原始数据只追加，不得被温补、滤波或人工覆盖 | 强制 | 文件校验与审计日志 |
| REQ-D-002 | 每帧必须包含序号、UTC时间和单调时间 | 强制 | 协议与丢帧测试 |
| REQ-D-003 | 自动判稳必须输出窗口、统计量、阈值和失败原因 | 强制 | 数据回放测试 |
| REQ-Q-001 | 每样品必须至少3个独立有效重复才能形成正式排序 | 强制 | 不完整实验测试 |
| REQ-Q-002 | 统计不可分辨时不得强行排序 | 强制 | 相近样品模拟数据 |
| REQ-F-001 | 拟合必须默认含截距、输出CI和残差诊断 | 强制 | 标准数据集测试 |
| REQ-F-002 | 模型必须声明有效浓度范围且禁止外推 | 强制 | 区间外输入测试 |
| REQ-H-001 | 正式电导率链必须采用电极I–V测量，不得依赖现成EC模块输出 | 强制 | 架构、BOM、固件与台架报告 |
| REQ-H-002 | U/I模拟路径必须具有输入保护、量程控制并验证ADC/AFE不超量程 | 强制 | 精密负载、电压扫描、开短路与饱和测试 |
| REQ-U-001 | UI必须区分原始值、温补值、滤波显示值和最终代表值 | 强制 | 界面检查 |
| REQ-R-001 | 报告必须包含校准、QC、稳定区间、重复性、拟合和风险提示 | 强制 | 报告模板检查 |

# 12. 实验输出与完成定义

- 原始采样文件（CSV/Parquet）与不可变事件日志；包含模板、固件、校准和处理版本。

- 实时κ(T)、T、κ25曲线，状态背景色与稳定区间高亮。

- 每次浸入的中位数、均值、SD、MAD、斜率、温度范围与质量标志。

- 样品级均值、SD、CV、95%CI、排序、相对倍数及“不可区分”说明。

- NaCl浓度—电导率拟合图、参数表、置信区间、残差图、RMSE/MAE/AICc/CV误差与有效区间。

- 校准前后、空白前后、标准漂移、携带污染、通信完整性和台架验收报告。

- 一页实验结论：哪些差异被可靠观察、哪些低于当前系统能力、是否允许模型解释。

完成定义：只有当电压/电流通道通过精密负载验证，导电池Kcell与温补通过低中高标准和多温点核查，每样品具备3个独立有效重复，且原始U/I/T、激励、校准、处理和模型均可追溯时，首个实验才可标记为“完成”。低于LOQ时必须报告“低于当前链路可靠区分能力”，不得给出伪精确排序。

# 附录A  误差预算（设计分配值）

| 误差源 | 当前控制/分配 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 标准液赋值 | 按实际CoA和温度表；批次与有效期可追溯 | 校准记录 |
| 电压通道 | 增益、零点、噪声、ADC线性与基准 | 精密电压/阻抗扫描 |
| 电流通道 | 采样电阻/TIA、增益、零点、量程与饱和 | 精密负载低中高点 |
| 同步/相位算法 | RMS/幅值/复导纳方法冻结并版本化 | 已知阻抗与波形回放 |
| Kcell与电极几何 | 低中高标准、固定浸深/容器、前后核查 | 最大残差与漂移 |
| 温度示值/补偿 | 参考温度计；15/25/35°C；模型适用性 | 温度跨度与模型记录 |
| 浸入/气泡/清洗 | 独立重复覆盖；目标CV≤2% | 独立重复 |

在I–V链路尚未完成电气与标准液实测前，不能宣称完整测量不确定度。首版报告可给出独立重复的均值、SD、CV、t分布95%置信区间，并把U/I通道、Kcell、标准液证书、温度与重复装夹项单列。待台架数据稳定后，再按GUM方法合成A类与B类不确定度（来源[7]）。

# 附录B  主要依据与来源

[1] U.S. EPA Method 120.1 — Conductance (Specific Conductance at 25°C)

[2] USGS — Collecting and Processing Stream Water Samples: Specific Conductance

[3] Mettler Toledo — Conductivity Standards: calibration, verification and contamination control

[4] ISO 7888:1985 — Water quality — Determination of electrical conductivity

[5] NIST SP 260-142 — Primary Standards and Standard Reference Materials for Electrolytic Conductivity

[6] Thermo Fisher — Conductivity measurement, temperature compensation and meter specifications

[7] BIPM JCGM 100:2008 — Evaluation of measurement data: Guide to the expression of uncertainty in measurement

[8] Texas Instruments — ADS1256 24-bit ADC product information

[9] Espressif — ESP32-S3 Series Datasheet

[10] Raspberry Pi — Raspberry Pi computer hardware and UART documentation

[11] 历史候选参考：DFRobot Gravity Analog EC Sensor（仅用于理解交流激励，不代表选定架构）

[12] NIST/SEMATECH — Regression model validation and residual analysis

说明：以上权威方法与厂家资料用于确定工程方向；本文中的自动判稳阈值、NaCl浓度水平和条件放行限属于项目工程规格，必须由实机台架数据验证后冻结。