项目交接文档

树莓派电化学实验数据采集系统

首个实验：不同溶液导电性相对比较

文档编号：RPI-EC-HO-001

版本：v1.1（电导率 I–V 测量路线修订）

交接日期：2026-08-22

当前里程碑：Phase 3 / Phase 7 软件闭环已完成；真实 I–V 硬件链路待台架

当前基线：《溶液导电性相对比较_需求规格说明书_v0.2》

适用对象：项目负责人、接手开发者、Web 成员、硬件/固件成员、导师

交接结论：项目已从“买模块做展示”转为可校准、可追溯的电极 I–V 测量路线。Phase 3/7 软件闭环已完成；下一优先级是温度通道、I–V 电气台架、导电池 Kcell 与温补验证。

## 文档导航

1. 一页交接摘要  |  2. 项目定位与范围

3. 已冻结的关键决策  |  4. 系统与测量链路架构

5. 硬件与采购交接  |  6. 测量与校准基线

7. 实验、数据与拟合基线  |  8. 软件架构与接口约定

9. 开发路线与里程碑状态  |  10. Phase 0 实机现状与续接步骤

11. 仓库与工程约定  |  12. 分工、风险与待决事项

13. 文档资产索引与交接验收  |  附录：首日检查表、术语与依据

# 1. 一页交接摘要

当前状态：Phase 0–3 与 Phase 7 软件闭环已完成并在树莓派部署；真实导电率硬件尚未接入，Phase 4 温度通道与 Phase 5 I–V 链路待台架。

| 主题 | 交接结论 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 项目目标 | 构建可实时采集、显示、校准、记录和拟合实验数据的树莓派端平台；首版服务于中学/高校实验演示与科研训练。 | 保持 |
| 首个实验 | 不同溶液导电性相对比较；包含不同溶质比较和 NaCl 浓度梯度。 | 已冻结 |
| 测量架构 | 电极 I–V 路线：受控交流/双极性激励，采集 U/I/T，计算 G、κ(T) 与 κ25。 | 已修订 |
| 当前软件 | Phase 3/7 软件闭环已完成；真实硬件尚未接入。 | 软件已完成 |
| 下一里程碑 | 完成 Phase 4 温度通道与 Phase 5 I–V 电气/标准液台架。 | 待执行 |
| 暂缓范围 | pH/ORP、多参数同步、三电极、恒电位/恒电流、CV/CA 及自研 PCB。 | 不得抢跑 |

## 1.1 接手者下一步只做三件事

- 完成 Phase 0：安装基础依赖和 Node.js 24 LTS，建立 monorepo、Python 虚拟环境、FastAPI 健康检查与首次 Git 提交。

- 已完成 Phase 1/2/3/7：Mock Device、采集引擎、WebSocket、实时曲线、状态机、SQLite、历史与导出已贯通。

- 下一主线按 SRS v0.2 搭建电极 I–V 台架：受控交流/双极性激励，同步采集电压、电流与温度，经 Kcell 校准和温补得到电导率；未经台架数据不声明量程或精度。

## 1.2 禁止事项

- 禁止把 BA121S、CM2 或其他现成电导率模块的数字输出作为正式测量真值；旧模块路线仅保留历史记录。

- 禁止用 GPIO 或未验证的直流长期激励直接驱动电极；必须控制极化、电解、气泡与输入保护风险。

- 禁止在缺少原始 U/I/T、通道校准、Kcell 和温补模型版本时生成正式 κ(T) 或 κ25 结果。

- 禁止覆盖原始数据；温补、滤波、校准和人工修订必须生成新层和审计记录。

- ADS1256、DAC、采样电阻/TIA 与运放可用于电导率 I–V 链路；不得因此把该链路误写为三电极恒电位仪，后者仍单独后置。

# 2. 项目定位与范围

项目名称沿用“树莓派在电化学设备的应用开发”。首版产品形态更接近可扩展的实验数据采集与分析平台，而不是研究级商业电化学工作站。项目竞争力来自软件平台、可复现实验流程和可扩展采集核心，而不是单个传感器参数。

## 2.1 首版实验范围

| 模式 | 名称 | 最低内容 |
| --- | --- | --- |
| A | 溶液相对比较 | 在同一测量链路内比较 DI 水、自来水、盐水/糖水等样品，输出排序、不确定性和不可区分结论。 |
| B | NaCl 浓度梯度 | 空白 + 2/4/6/8/10 mmol/L；每水平至少 3 次独立重复；拟合浓度-电导率关系。 |
| C | 链路台架验收 | 标准液、温度点、重复性、漂移、10 分钟通信与判稳参数验证。 |

## 2.2 明确不属于首版

- 不覆盖海水、浓盐水或超过 I–V 链路台架验证范围的样品，也不做法定计量或环境合规声明。

- 不从 EC 单值唯一反演 TDS、盐度、离子种类或未知溶液浓度。

- 不把连续时间点当作独立重复；每个正式样品至少 3 次重新取样或重新浸入。

- pH、ORP、三电极 CV/CA/EIS 作为后续扩展，不能阻塞 EC MVP。

# 3. 已冻结的关键决策

| ID | 决策 | 执行含义 | 生效点 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | 测量优先 | 先定义测量量、误差、校准、数据和验收，再写驱动和界面。 | M0 |
| D-02 | I–V 自研测量链 | 现成 EC 模块退出正式路线；原始量为电极电压、电流和温度。 | 2026-08-22 |
| D-03 | 分层数据 | Raw / Calibrated / Derived 分离；Raw 只追加。 | M0 |
| D-04 | 路径可追溯 | 每帧、校准、结果、报告均携带 sensor_path_id 和 calibration_id。 | M0 |
| D-05 | Mock 先行 | 真实硬件不到位时，前后端仍须靠模拟设备完成全链路。 | M1 |
| D-06 | 接口分工 | REST 用于控制/配置；WebSocket 用于实时数据与状态。 | Phase 3 |
| D-07 | 确定性采集 | ESP32-S3 负责串口、时间戳、缓存和确定性 I/O；树莓派负责服务与分析。 | M2+ |
| D-08 | 三电极后置 | 先完成水质传感闭环；三电极另立路线，优先评估 AD5940/成熟 OEM。 | M5 |

变更控制：任何对量程、样品矩阵、校准、判稳、字段、接口或验收门槛的修改，都要升级文档版本并记录原因、影响范围和回归测试；不得静默修改冻结基线。

# 4. 系统与测量链路架构

Web UI ↔ FastAPI / Instrument Core ↔ ESP32-S3 采集控制 ↔ 激励源 + 电压/电流 AFE + ADC + 温度传感器 ↔ 导电池电极

图 1  修订后的系统与 I–V 测量架构

## 4.1 软件分层

| 层 | 职责 | 边界 |
| --- | --- | --- |
| Web UI | 实验信息、实时值、曲线、开始/停止/重启、异常和连接状态 | 不直接访问硬件 |
| Web API | FastAPI REST 与 WebSocket，鉴权/配置后置 | 不承载确定性采样 |
| Instrument Core | 采集引擎、分析引擎、存储、安全管理、设备抽象与状态机 | 核心可复用层 |
| Hardware Layer | ESP32-S3、激励源、电压/电流 AFE、ADC、DS18B20、导电池电极；三电极后置 | 电导率链路与恒电位仪分开验收 |
| Data Layer | Raw / Calibrated / Derived、SQLite、导出与报告 | 审计可追溯 |

## 4.2 电极 I–V 测量计算链

u_cell(t)、i_cell(t)、T → 通道校准 → G(T)=I/U → κ(T)=Kcell·G(T) → 经验证的温度补偿 → κ25

图 2  U/I/T 到 κ25 的可追溯计算链

# 5. 硬件与采购交接

下表按跨会话采购记录整理。数量、到货状态、序列号和液体批号仍须以实物与发票清点为准；未明确的数量不在本文中猜测。

| 类别 | 设备/材料 | 交接状态 |
| --- | --- | --- |
| 计算与供电 | Raspberry Pi 5 8GB、官方电源、官方散热/风扇、64GB Micro SD | 已采购；Pi 已开机并可 SSH |
| 实时控制 | ESP32-S3-N16R8 开发板 | 已采购；尚未确认固件与 USB 协议 |
| 历史 EC 模块 | BA121S 集成探头 | 已采购；不进入正式测量路线，可留作对照 |
| 历史 EC 模块 | CM2 模块及专用探头/NTC | 已采购；不进入正式测量路线，可留作对照 |
| 温度/pH | DS18B20；pH 模块与探头及相关液体 | 已采购；不是当前阻塞项 |
| 激励与采集 | ADS1256、MCP4728、REF5025IDR | 转为 I–V 链路候选器件；需完成噪声、带宽、同步和保护台架 |
| 模拟前端 | OPA1612AID、OPA2140AID、采样电阻/TIA、转接板 | 用于电压/电流调理；参数与量程待设计验证 |
| 搭建与调试 | 实验室电源、逻辑分析仪、面包板、杜邦线、R/C 包、保护/通信/温度配件 | 已采购；型号与数量待建台账 |
| 标准液 | 1413 μS/cm；低、中、高点标准液待按目标量程补齐 | 用于 Kcell 与温补验证；不得以单点证明全量程 |

## 5.1 延期或条件采购

| 项目 | 状态 | 触发条件/理由 |
| --- | --- | --- |
| 三电极电解池 | 延期 | 与电极、池盖尽量同厂，进入 M5 前再定 |
| Ag/AgCl 参比、玻碳工作、铂丝对电极 | 延期 | 三电极路线冻结后成套采购 |
| 导电池/EC 电极 | 待选型 | 二/四电极由量程、极化、接触阻抗和重复性台架决定 |
| 低导标准液 | 需要补充 | 低点 Kcell/线性与 LOQ 验证必需 |
| 中高点标准液 | 需要补充 | 与 1413 μS/cm 共同覆盖目标工作区 |
| AD5940 / EmStat Pico | 方案待定 | 三电极第二阶段优先评估，不与离散路线同时铺开 |

库存清点要求：为每个模块/探头建立 asset_id、照片、购买链接、型号、数量、序列号、到货状态和负责人；为标准液记录厂家、批号、证书值、有效期、开瓶日期和 CoA。

# 6. 测量与校准基线

| 指标 | 测量定义 | 冻结/验证状态 |
| --- | --- | --- |
| sensor_path_id | EC_IV_CELL_<编号> | 旧 CM2_WIDE 只保留 Mock 兼容 |
| 硬件 | 导电池电极 + 激励 + 电压通道 + 电流通道 + ADC + 温度 | 拓扑和器件待台架 |
| 原始量 | U、I、T | 只追加、不可覆盖 |
| 计算量 | G=I/U；κ(T)=Kcell·G；温补得到 κ25 | 算法、单位和版本可追溯 |
| 激励 | 交流或双极性；幅值/频率/量程可配置并记录 | 参数待极化与噪声验证 |
| 采集 | 电压/电流同步或同相算法；10–20 SPS 起步 | 以带宽、相位和稳定性台架为准 |
| 校准/QC | 精密阻抗校电气通道；低中高标准液标 Kcell；多温点验温补 | 未放行前仅定性 |
| 目标样品 | DI/自来水/标准液/NaCl 梯度，限于已验证工作区 | 不覆盖海水和浓盐水 |

## 6.1 校准和批次核查

- 确认 sensor_path_id、导电池/电极、激励、AFE/ADC、固件版本和校准记录；排除污膜、盐析和气泡。

- 标准液、探头和参考温度计充分平衡，优先控制在 25.0±0.5°C。

- 先用精密电阻/阻抗验证电压与电流通道的增益、零点、量程、相位/波形算法、饱和和开短路检测。

- 再用低、中、高标准液标定 Kcell；保存 U/I/T、标准液批次、激励设置、Kcell、温补模型、校准前后结果和 RSD。

- 实验前后分别重测对应链路标准：漂移≤3%通过，3%–5%警告，>5%本链路失败并进入 QC_HOLD。

- 同液多探头采用单探头顺序测量或严格分时供电，避免交流激励串扰和地环路。

## 6.2 电极 I–V 链路最低台架门槛

| 测试 | 通过门槛 |
| --- | --- |
| 电气通道 | 精密负载覆盖低/中/高量程；U/I 增益、零点、噪声、相位/波形算法和饱和均有记录 |
| 标准液/Kcell | 低、中、高点独立核查；目标工作区偏差暂定≤5%，最终以误差预算冻结 |
| 重复性 | 各标准至少10次；CV目标≤1%，并记录重新浸入重复 |
| NaCl五档 | 3次独立重复；均值单调；相邻差≥3倍合并SD，否则报不可区分 |
| 温度补偿 | 15/25/35°C 验证；目标≤3%，任一点>5%则关闭自动温补并控温测量 |
| 连续采集 | ≥30 min；U/I/T、序号、时钟、质量标志、落库与页面显示连续，无未解释丢帧 |

# 7. 实验、数据与拟合基线

## 7.1 采集与状态机

主状态流：BOOT → WARMUP → CALIBRATION/CAL_CHECK → RINSE → BLANK/MEASURE → STABILIZING → STABLE_CAPTURE → RESULT → RINSE_CHECK → NEXT_SAMPLE → END_CHECK → COMPLETE。任何异常进入 QC_HOLD 或 FAILED，但已采集原始数据不得删除。

| 阶段 | 最低规则 |
| --- | --- |
| 采集 | 同步/同相采集 U/I/T；保存激励频率、幅值、量程、序号、UTC、monotonic_ms 与 sensor_path_id |
| 完整性 | 标记缺失、重启、时间倒退、重复帧、U/I 饱和、开短路、温度无效和量程切换；不静默删除 |
| 温度 | 保存 U/I/T；由校准版本计算 G、κ(T)，再按记录的模型计算 κ25 |
| 显示滤波 | 3 点中值或轻度 EWMA 仅服务 UI；原始值与判稳序列可追溯 |
| 判稳 | 20 s 窗口、连续 3 窗通过；稳定后继续采集≥30 s且≥20点 |
| 独立重复 | 每个样品≥3次重新取样或重新浸入 |
| QC | 空白、前后标准、漂移、携带污染、通信完整性输出 PASS/WARN/FAIL |

## 7.2 数据分层与核心字段

| 层 | 内容 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| Raw | U/I/T、ADC/通道状态、序号、双时间戳、激励与量程、接收时间 | 只追加、不可覆盖 |
| Calibrated | 电压/电流通道校准、G、Kcell、κ(T)、calibration_id | 可重算、保留版本 |
| Derived | κ25、稳定区间、代表值、均值/SD/CV/CI、排序、拟合参数、QC | 由处理版本生成 |
| Event | 开始/停止、重连、校准、配置变更、人工备注、错误与恢复 | 审计日志 |

## 7.3 拟合目标

| 模型 | 形式 | 输出/使用条件 |
| --- | --- | --- |
| 经验线性（主模型） | κ25=β0+β1c | β0、β1、95%CI、R²/调整R²、RMSE、MAE |
| Kohlrausch 启发式 | κ25=κblank+Λ0c−Kc^(3/2) | κblank、Λ0、K 与 CI；仅作备选解释 |
| 经验二次 | κ25=β0+β1c+β2c² | 仅当残差曲率和交叉验证明显改善时启用 |

- 默认保留截距，不强制过原点；R² 仅作辅助，必须同时输出残差、RMSE、MAE、AICc 和按浓度水平留一交叉验证。

- 模型必须声明有效浓度区间并设置 allow_extrapolation=false；区间外显示“不支持预测”。

- 同链路相对倍数的参考样必须是预先指定的中等非零样品；空白/DI 水不得作分母。

- 未完成标准液校准和温补验证时，只输出原始 U/I/T 与定性趋势，不输出伪精确电导率结论。

# 8. 软件架构与接口约定

| 层/工具 | 技术选择 | 交接说明 |
| --- | --- | --- |
| 后端 | Python 3.13 + FastAPI + Uvicorn | 目标基线；先健康检查和 Mock API |
| 实时通信 | WebSocket | 推送数据、状态和告警；前端不得轮询替代 |
| 控制接口 | REST | 开始、停止、重启、配置、状态查询 |
| 前端 | Vue 3 + TypeScript + ECharts（当前推荐，Phase 3 定版） | 必须支持 Mock/真实后端切换 |
| 固件 | ESP-IDF / ESP32-S3 | M2 后接入，负责 UART、缓存、时间戳 |
| 存储 | 文件优先；SQLite 在实验管理阶段引入 | Phase 3 不强制数据库 |
| 部署 | 树莓派本地服务 + Chromium kiosk | 后期 Phase 13 |

## 8.1 Web 最小闭环

- 页面显示实验名称、状态、开始时间、EC、温度、采样点数和运行时长。

- 实时绘制 EC-时间曲线；开始、停止、重新开始状态正确，停止后保留曲线。

- 显示 WebSocket 已连接/已断开/重连中；断线 3 秒内出现明确提示。

- 字段缺失、非法值或单条坏数据不能导致页面崩溃。

- 模拟源持续 10 Hz、30 分钟、10,000 点时保持可用；切换真实后端不改核心业务逻辑。

## 8.2 接口演进原则

现有 Web 任务书中的简化消息 {timestamp, ec, temperature, status} 仅用于前端起步。进入 Instrument Core 联调后必须扩展为带 schema_version、seq、timestamp_utc、monotonic_ms、sensor_path_id、calibration_id、quality_flags 与 raw/calibrated/derived 区分的正式协议。前端应通过类型定义和适配层兼容演进，避免消息解析散落在页面组件中。

# 9. 开发路线与里程碑状态

| 阶段 | 目标 | 关键产出 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase -1 | 实验需求与测量规格（M0） | 需求、链路、指标、校准、处理、拟合、风险、模板 | 已完成/冻结 |
| Phase 0 | 开发环境搭建 | Pi OS/SSH、Python/Node/Git、仓库、脚手架 | 已完成 |
| Phase 1 | 软件骨架 | 数据模型、驱动抽象、采集接口、配置、日志、SQLite 骨架 | 已完成 |
| Phase 2 | 模拟数据闭环（M1） | Mock、采集引擎、缓存、CSV/SQLite、WebSocket、长跑 | 已完成 |
| Phase 3 | Web 服务与前端（M1–M2） | REST/WS、页面、控制、曲线、Chromium/Kiosk | 已完成 |
| Phase 4 | 温度通道（M2） | DS18B20、位置验证、校准和质量标志 | 下一阶段 |
| Phase 5 | 电导率 I–V 链路（M2） | 激励、U/I AFE+ADC、精密负载、导电池、Kcell、温补 | 待台架 |
| Phase 6 | pH/其他（M2–M3） | pH 校准、ORP 可选、多通道 | 延期 |
| Phase 7 | 数据存储与实验管理 | SQLite、实验/参数/批次、历史与导入导出 | 已完成 |
| Phase 8 | 数据处理与拟合（M4） | 基础拟合已交付；判稳、QC、误差预算和报告待补 | 部分完成 |
| Phase 9 | ESP32 控制层（M4–M5） | 激励时序、同步采集、缓存、协议和硬件在环 | 待开始 |
| Phase 10–12 | 三电极/电化学扩展（M5） | 恒电位仪、CV/CA 等独立后续课题，必须安全评审 | 后置 |
| Phase 13–14 | Kiosk、稳定性与产品化 | 自启动、离线、备份、看门狗、文档与验收 | 后置 |

周期参考：原路线估算整体约 20–28 周（MVP 约 10 周），应按资源拆分并以里程碑验收推进；不得用并行开坑替代闭环交付。

# 10. Phase 0 实机快照（历史记录）

| 检查项 | 实机结果 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | Debian GNU/Linux 13.5 (trixie) | 已验证 |
| 架构/内存 | aarch64；7.9 GiB，检查时可用约 7.4 GiB | 正常 |
| 存储 | 根分区 58G；已用 6.6G；可用 49G | 正常 |
| Swap | 2.0 GiB；检查时未使用 | 正常 |
| 供电/温控 | vcgencmd get_throttled = 0x0 | 无欠压/过热历史标志 |
| 时间 | Asia/Singapore +08；NTP active；系统已同步 | 建议改 Asia/Shanghai |
| 网络 | 主机名 RPI5；当次 IPv4 192.168.157.190 | 地址可能由 DHCP 变化 |
| 远程 | SSH active，已可登录 | 通过 |
| Python/Git | Python 3.13.5；Git 2.47.3 | 已安装 |
| Node/npm | 未安装 | 待完成 |

风扇说明：官方 Raspberry Pi 5 风扇低于 50°C 默认停转，因此空闲时不转并不等于故障；继续以 SoC 温度和 throttled 标志判断。

## 10.1 历史未确认项（现已由当前部署替代）

- 系统更新与基础依赖：build-essential、python3-venv/dev/pip、sqlite3、jq、htop、tmux、minicom、i2c-tools、usbutils、lsof、ripgrep。

- 安装 Node.js 24 LTS；不要把 Node 20 的存在等同于长期技术基线。

- 创建 ~/electrochem-platform monorepo、.venv、backend/frontend/firmware/configs/data/tests/scripts/docs。

- 启动 FastAPI /health，电脑浏览器访问成功；建立 WebSocket 回声或 Mock 数据验证。

- 初始化 Git、添加 README/.gitignore、完成首次提交，并记录环境版本。

- 配置 VS Code Remote SSH；确认密钥登录后再考虑关闭密码登录，避免把自己锁在外面。

## 10.2 历史 Phase 0 完成门槛

| 验收项 | 通过条件 |
| --- | --- |
| SSH/远程开发 | VS Code Remote SSH 可编辑、运行和调试 |
| Python | .venv 可创建；FastAPI/Uvicorn 在虚拟环境启动 |
| Node | Node.js 24.x 与 npm 正常；前端脚手架可运行 |
| 网络 | 局域网浏览器可访问 /health 和 WebSocket 测试 |
| 仓库 | 目录、README、.gitignore、首次提交和依赖锁定完成 |
| 复现 | 从清单命令可在干净环境重建；版本输出归档 |

# 11. 仓库与工程约定

## 11.1 目标目录

electrochem-platform/
|-- backend/          # FastAPI、Instrument Core、API
|-- frontend/         # Vue/TS/ECharts Web UI
|-- firmware/         # ESP32-S3 固件
|-- configs/          # 实验模板、设备和校准配置
|-- data/
|   |-- raw/          # 不可变原始数据
|   |-- calibrated/   # 校准/温补数据
|   `-- derived/      # 统计、拟合、报告
|-- tests/            # 单元、回放、集成与验收测试
|-- scripts/          # 安装、迁移、导出、诊断
|-- docs/             # 架构、接口、SOP、验收报告
|-- README.md
`-- .gitignore

## 11.2 必须遵守的工程规则

- 设备驱动实现统一 Driver Base Class；Mock、电压、电流、激励与 DS18B20 以同一边界接入。

- 配置、协议、实验模板和数据 schema 必须版本化；数据库迁移不能依赖手工改表。

- 配置地址集中管理，禁止把后端地址和串口号散落硬编码在多个文件中。

- 机密信息、私钥、Wi-Fi 密码和访问令牌不得提交 Git；提交前检查 .gitignore。

- 所有原始帧带 seq、UTC、monotonic_ms；前端 timestamp 仅作显示，不作为审计唯一时间。

- 每个里程碑交付 README、启动命令、测试命令、已知问题和验收证据。

- 以垂直切片推进：Mock→I/V 电气台架→导电池标准液校准→温补→实时曲线与落盘；每一片都可独立演示。

## 11.3 建议的首次提交顺序

- chore: initialize monorepo and development environment

- feat(backend): add health endpoint and settings

- feat(core): add mock device and acquisition loop

- feat(api): add experiment control REST and realtime WebSocket

- feat(frontend): add mock/real source switch and live EC chart

- test: add 30-minute mock stream and malformed-frame tests

# 12. 分工、风险与待决事项

## 12.1 角色式分工

| 角色 | 职责 | 验收焦点 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 冻结范围、协调采购、审批变更、组织验收、对接导师 | 最终范围与放行 |
| 平台/后端 | 数据模型、Driver 抽象、采集引擎、REST/WS、存储、部署 | Mock 全链路与服务稳定性 |
| Web 成员 | 实时页面、图表、控制、连接/异常状态、Mock/真实切换 | 按《Web界面开发任务书》验收 |
| 硬件/固件 | 激励、U/I AFE、ADC、温度、ESP32 时序/协议、缓存与电气台架 | 精密负载与标准液 I–V 全链路证据 |
| 实验/数据 | 标准液、SOP、配液、重复、QC、拟合和误差报告 | 实验可复现与结论边界 |

## 12.2 高优先级风险

| 风险 | 等级 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 激励频率/幅值不当导致极化或电解 | 高 | 交流/双极性激励；扫频/扫幅；限制电流并检查气泡与漂移 |
| 电流通道量程或 TIA/采样电阻不匹配 | 高 | 精密负载覆盖量程；自动/手动量程；饱和和欠量程标志 |
| U/I 不同步或相位/波形算法错误 | 高 | 同步采样或明确同相算法；保存原始波形/诊断量；阻抗台架验证 |
| 电极拓扑、浸深、气泡改变 Kcell | 高 | 固定夹具和容器；二/四电极对比；重新浸入重复与前后标准 |
| 温补模型不适配溶液 | 高 | 保存 κ(T) 与 T；控温优先；按溶液选择模型 |
| 低导污染与 CO₂ | 高 | 独立杯、低到高、DI 冲洗、快速加盖；低于 LOQ 不报绝对值 |
| 并行开坑导致无闭环 | 高 | 先完成 U/I/T→κ25 垂直切片；三电极和 pH 分开立项 |
| 液体靠近裸板 | 高 | 低压、液电分区、固定夹具、接水盘、外壳 |
| Wi-Fi/USB 丢包与时钟跳变 | 中 | seq+monotonic+本地缓存；首版优先 USB |

## 12.3 尚待负责人确认

| ID | 待决事项 | 截止点 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| P-01 | 前端最终选 Vue 3 还是 React + TypeScript | Phase 3 开始前 | 避免成员重复搭脚手架 |
| P-02 | 实物库存、数量、订单/发票、标准液批号与有效期 | Phase 0 内 | 建立资产台账 |
| P-03 | 导电池采用二电极还是四电极；电极材料与几何尺寸 | Phase 5A 前 | 决定极化、Kcell、量程与重复性 |
| P-04 | 激励频率/幅值、电流检测方式、ADC/AFE 与量程切换 | Phase 5A | 决定噪声、带宽、保护与误差预算 |
| P-05 | 三电极第二阶段选择 AD5940/OEM/离散路线 | M4 后 | 避免互斥采购 |
| P-06 | Git 托管地址、成员权限和分支保护 | Phase 0 | 保障协作与备份 |

# 13. 文档资产索引与交接验收

| 资产 | 文件名 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 需求基线 | 溶液导电性相对比较_需求规格说明书_v0.2.docx | I–V 测量、校准、数据、拟合、风险与模板基线 |
| 全流程路线 | 电导率I-V测量链路与开发路线.md | 取代旧图中 BA121S/CM2 模块路线 |
| Web 任务 | Web界面开发任务书与验收标准.docx | 功能、性能、UI、工程质量与评分标准 |
| 元器件调研 | electrochem_component_research_2026-08-18.xlsx | 原厂/模块/替代路线与采购决策 |
| 历史候选资料 | 电导率检测专用..V1.pdf | BA121S 规格；仅作对照，不作为正式路线 |
| 历史候选资料 | 规格书-CM2（新）.pdf | CM2 规格；仅作对照，不作为正式路线 |
| 历史候选资料 | 数字信号TDS..H2.pdf | H2 接线；仅作对照，不作为正式路线 |
| 本交接件 | 树莓派电化学项目_交接文档_v1.1.docx | 当前跨会话状态、边界、资产与续接入口 |

## 13.1 交接验收清单

- 接手者能解释项目首版范围、I–V 测量链、Raw/Calibrated/Derived 边界和三条禁止事项。

- 接手者能够 SSH 登录 Pi，知道当前 OS/Python/Git/Node、systemd 服务、部署路径与 Git 分支状态。

- 接手者能找到 v0.2 需求基线、修订路线、Web 任务书、元器件调研及历史厂家资料。

- 项目负责人完成硬件/液体实物清点并建立 asset_id 与批号台账。

- 仓库可在干净环境启动；/health、Mock WebSocket 和前端页面可复现。

- 任何量程、校准、协议或实验模板变更均有版本和回归测试记录。

| 角色 | 签字 | 字段 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交接人 | ________________ | 日期 | ________________ |
| 接收人 | ________________ | 日期 | ________________ |
| 项目负责人 | ________________ | 结论 | □通过 □有条件通过 □退回 |

# 附录 A  接手首日检查表

| 序号 | 检查项 | 完成 | 证据/注意 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 确认 SSH 与密钥登录 | □ | 不要在确认密钥前关闭密码登录 |
| 2 | 记录 OS、内核、Python、Git、Node、磁盘、温度和 throttled | □ | 保存到 docs/environment.md |
| 3 | 确认仓库路径、远程地址、分支和未提交改动 | □ | 不要覆盖他人修改 |
| 4 | 运行后端 /health 与 Mock WebSocket | □ | 保存启动与测试命令 |
| 5 | 运行前端 Mock 模式 | □ | 检查开始/停止/断线/重连 |
| 6 | 清点导电池/电极、ADS1256、DAC、运放、采样电阻/TIA、标准液与接线 | □ | 旧 BA121S/CM2 仅作历史/对照资产 |
| 7 | 阅读 SRS v0.2 的 I–V 校准、台架门槛和禁止事项 | □ | 签收冻结基线 |
| 8 | 创建首个 issue/任务板 | □ | 只安排温度与 I–V 垂直闭环 |

# 附录 B  术语

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| EC / κ | 电导率/比电导；本文统一以 μS/cm 表示。 |
| κ(T) | 实测温度 T 下的未补偿电导率。 |
| κ25 | 按记录的模型换算到 25°C 的电导率。 |
| G(T) | 测量温度下的电导；由经验证的 U/I 算法得到，单位 S。 |
| Kcell | 导电池常数；由标准液标定并绑定电极、几何与校准记录。 |
| sensor_path_id | 测量链路标识；正式目标使用 EC_IV_CELL_<编号>。 |
| calibration_id | 一次电气通道/导电池/温补校准记录的唯一标识。 |
| Raw / Calibrated / Derived | 原始、校准、衍生三层数据。 |
| M0–M5 | 测量定义、Mock、真实 I–V、校准平台、拟合、三电极扩展里程碑。 |

# 附录 C  依据与来源

[1] 项目组：《溶液导电性相对比较_需求规格说明书_v0.2》，2026-08-22。

[2] 项目组：《电导率 I–V 测量链路与开发路线》，2026-08-22。

[3] 项目组：《Web界面开发任务书与验收标准》，2026-08-19。

[4] 项目组：《electrochem_component_research_2026-08-18》，2026-08-18。

[5] 历史候选资料：BA121S 水溶液电导率和水温检测专用芯片规格书，V1.2（不再作为正式路线）。

[6] 历史候选资料：CM2 大量程多参数电导率检测模组规格书（不再作为正式路线）。

[7] 历史候选资料：BA121S-M 数字信号 TDS 传感器 H2 接线图（不再作为正式路线）。

[8] Raspberry Pi Documentation — Raspberry Pi 5 thermal control and fan thresholds

[9] Node.js — Releases and LTS status

[10] Debian — nodejs package in trixie

[11] nvm v0.40.5 security fix release

文档边界：本文整合截至 2026-08-22 的项目状态、路线修订、文档与实机记录。实际库存、代码和台架结果仍会变化，必须通过版本化台账、提交和里程碑报告更新。